KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Opšta bolnica „ Đorđe Joanović“ Zrenjanin

JAVNA NABAVKA – Nabavka ultrazvučnih aparata

OTVORENI POSTUPAK

JAVNA NABAVKA br. 13/2018

April  2018. godine

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: ZJN), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS”, br. 86/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke 13/2018 del.broj 13-516 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 13/2018 del.broj 13-517  pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u otvorenom postupku za javnu nabavku – Nabavka ultrazvučnih aparata

JN br. 13/2018

Konkursna dokumentacija sadrži:

| Poglavlje | Naziv poglavlja | Strana |
| --- | --- | --- |
| I | Opšti podaci o javnoj nabavci | 3. |
| II | Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđenja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. | 4. |
| III | Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. ZJN i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | 12. |
| IV | Kriterijumi za dodelu ugovora | 15. |
| V | Obrasci koji čine sastavni deo ponude | 15. |
| VI | Model ugovora | 25. |
| VII | Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu | 29. |

Konkursna dokumentacija ima ukupno 36 strana.

NAPOMENA: Prilikom izrade ponude, molimo da predmetnu Konkursnu dokumentaciju detaljno proučite i u svemu postupite po istoj. Za dodatne informacije i objašnjenja, potrebno je da se blagovremeno obratite Naručiocu. Zaiteresovana lica dužna su da prate Portal javnih nabavki i internet stranicu Naručioca kako bi blagovremeno bili obavešteni o izmenama, dopunama i pojašnjenjima Konkursne dokumentacije, jer je Naručilac u skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15) dužan da sve izmene i dopune Konkursne dokumentacije objavi na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca. U skladu sa članom 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama, Naručilac će, dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

I   OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu

Naručilac: Opšta bolnica „Đorđe Joanović“

Adresa: Dr Vase Savića br. 5, 23000 Zrenjanin

Internet stranica: www.bolnica.org.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet  javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 13/2018 su dobra – Nabavka ultrazvučnih aparata

ORN: 33112000 Oprema za akustično, ultrazvučno i doplersko snimanje

4. Partije

Nabavka je oblikovana u 2 partije.

Partija 1 – Stacionarni kardiološki UZ aparat

Partija 2 – Stacionarni radiološki UZ aparat

5. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

6. Kontakt (lice ili služba)

Služba javnih nabavki i komercijalnih poslova tel. 023/513-266

E - mail adresa i fax: nabavke.bolnicazr@gmail.com,

fax: 023/534-712

II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I

SL.

Tehnička specifikacija za nabavku ultrazvučnih aparata

Partija 1 – Stacionarni kardiološki UZ aparat

1. Opšte karakterisitike ultrazvučnog aparata:

- Stacionarni kolor dopler aparat premium klase

- Najveća dubina snimanja najmanje 30 cm

- Integrisani flet panel monitor visoke rezolucije, veličine ekrana najmanje 21" i više sa integrisanom ručkom na monitoru za lakše pozicioniranje

- Mogućnost pomeranja monitora (nezavisno od sistema i kontrolnog panela)

- Podešavanje kontrolnog panela po visini i mogućnost rotacije, navesti opsege pomeranja

- Najmanje 3 aktivna porta za priključenje sondi. Konektori moraju biti izrađeni u tzv. micro pinless tehnologiji (priključivanje konektora sondi bez pinova)

- Dinamički opseg sistema najmanje 180 dB

- Integrisani hard disk za čuvanje snimaka najmanje 2 TB

- Maksimalni frame rate u 2D modu najmanje 900fps

- Maksimalni frame rate u tkivnom dopleru najmanje 300fps

2. Modovi i tehnologije snimanja i obrade snimaka:

- Modovi snimanja: B (2D) mod, Tissue harmonic Imaging, PW dopler, kolor dopler, CW dopler, tkivni dopler

- Softver koji omogućava automatsku optimizaciju slike u toku snimanja, bez interakcije korisnika sa aparatom. Aparat sam podešava u toku rada gain i osvetljenost slike u lateralnom i aksijalnom pravcu (navesti naziv softvera)

- Napredna tehnologija za redukciju šuma na slici u spektralnom dopleru (navesti naziv softvera)

- Automatska optimizacija slike jednim pritiskom na dugme (navesti naziv softvera)

- 2D stres eho

- EKG priključak za EKG sa EKG pacijent kablom

- Napredni softver koji omogućava kvantitativnu procenu globalnog i regionalnog pomeranja srčanog mišića i analizu mehanike pomeranja. Sistem prikazuje brzine pomeranja u više tačaka, strain i strain rate analizu kao i analizu dissinhronije (navesti naziv softvera)

- Napredni softver za potpuno automatsko konturisanje i merenje (bazirano na tehnologiji prepoznavanja oblika ili odgovarajućoj, bez interakcije korisnika sa aparatom) leve ventrikule i atrijuma. Softver treba da omogući brzo i lako potpuno automatsko merenje EF, EDV i ESV za levi atrijum i ventrikulu (navesti naziv softvera)

- Napredni softver za poluautomatska merenja u 2D, M i spektralnom dopleru  modu rada, pritiskom na jedno dugme (navesti naziv softvera)

- Sistem poseduje softver za rad sa 2D transezofagealnim sondom sa svim kalkulacijama, merenjima i neophodnim standardnim modovima rada

- Sistem ima mogućnost nadogradnje sa 3D matričnom transtorakalnom sondom koja omogućava 3D akviziciju celog srca u realnom vremenu u toku jdnog otkucaja srca (bez tzv. stichinga) kao i poluautomatsko merenje PISA i EROA  iz zapreminske slike, čime se precizno određuje stepen oštećenosti zaliska. Takođe sistem podržava rad sa 3D TEE sondom i 2D/3D intrakardijalnim kateterima AcuNav ili odgovarajuće

3. Upravljanje slikama, skladištenje  i prenos snimaka i umrežavanje sistema:

- Arhiviranje snimaka u DICOM, AVI i JPG formatu ili odgovarajućem PC formatima na CD/DVD i USB

- Kompletan DICOM paket: DICOM Store, DICOM print, DICOM paket za komunikaciju sa informacionim sistemima (PACS, HIS) (DICOM Query Retreive, DICOM Worklist, DICOM MPPS)

- Najmanje 4 USB priključka

4. Sonde:

- Uređaj mora da podržava rad sa sektorskim, konveksnim, lineranim, 2D/3D transezofagealnim , 3D transtorakalnim sondama i sondama sa dvodimenzionalnim rasporedom kristala (tzv. matričnim sondama), matrix, xmatrix, itd. Takođe sistem mora da podržava rad sa ultrazvučnim 2D/3D intrakardijalnim kateterima

- 2D multifrekventna sektorska sonda frekvencijskog opsega 2-4 MHz ili šire, sa najmanje 110 elemenata i sa vidnim poljem od najmanje 90°

- Sistem ima mogućnost nadogradnje sa matričnom 3D TEE sondom sa najmanje 2000 elemenata koja omogućava anatomki prikaz željenog preseka mitralnog zaliska pritiskom na jedno dugme

5. Ostalo

- Crno/beli digitalni video printer

- Grejač za gel integrisan na aparatu

- „Pametni sistem rezervnog napajanja“ (smart) za autonomni rad sistema kada aparat nije uključen u struju (prihvataju se rešnja proizvodjača po tipu - baterija, UPS ili odgovarajuće)

NAPOMENA: Sve karakteristike se dokazuju originalnim brošurama ili originalnim prospektnim materijalom. Tehničke karakteristike koje nisu sadržane u priloženim brošurama/prospektima potrebno je dostaviti originalnu izjavu proizvođača ili inozastupnika za Evropu (sa originalnim pečatom i potpisom ovlašćenog lica) kojom se potvrđuje da ponuđeno dobro poseduje/ne poseduje traženu karakteristiku.

U slučaju da se ne dostavi brošura, prospektni materijal, odnosno izjava proizvođača – inozastupnika, na osnovu kojih se može izvršiti provera svih obaveznih tehničkih karakteristika, ponuda će biti odbijena kao neodgovarajuća.

Rok isporuke dobra je maksimalno 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

Mesto isporuke dobra je Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, Dr Vase Savića br. 5.

Ponuđač daje naručiocu punu garanciju za kvalitet isporučenog dobra. Ponuđač garantuje da će isporučeno dobro u potpunosti odgovarati tehničkim specifikacijama i tehničkim uslovima iz konkursne dokumentacije.

Ponuđač se obavezuje da dobro po kvalitetu odgovara važećim standardima Evropske unije i da prilikom isporuke poseduje propisanu dokumentaciju (prevod, saglasnosti i ostala neophodna dokumentacija), koja dokazuje pravo puštanja tog dobra u promet na domaćem tržištu, u skladu sa važećim propisima.

Ponuđač je u obavezi da dostavi uputstvo za upotrebu na engleskom i srpskom jeziku.

Ponuđač je u obavezi da održi obuku zaposlenim licima kod naručioca, koja će vršiti dijagnostiku na predmetnom dobru.

M.P.                         __________________________

Potpis ovlašćenog lica ponuđa

| Redni broj | O P I S (zahtevana specifikacija za P1 - Stacionarni kardiološki UZ aparat) | Ponuđač upisuje DA/NE (u smislu poseduje ili ne) | Podaci za ponuđenu opremu sa nazivom modela na koji se odnosi (treba da se podudara sa modelom u Rešenju ALIMS-a) | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacionarni kolor dopler aparat premium klase |  |  |  |
| 2. | Najveća dubina snimanja najmanje 30 cm |  |  |  |
| 3. | Integrisani flet panel monitor visoke rezolucije, veličine ekrana najmanje 21" i više sa integrisanom ručkom na monitoru za lakše pozicioniranje |  |  |  |
| 4. | Mogućnost pomeranja monitora (nezavisno od sistema i kontrolnog panela) |  |  |  |
| 5. | Podešavanje kontrolnog panela po visini i mogućnost rotacije, navesti opsege pomeranja |  |  |  |
| 6. | Najmanje 3 aktivna porta za priključenje sondi. Konektori moraju biti izrađeni u tzv. micro pinless tehnologiji (priključivanje konektora sondi bez pinova) |  |  |  |
| 7. | Dinamički opseg sistema najmanje 180 dB |  |  |  |
| 8. | Integrisani hard disk za čuvanje snimaka najmanje 2 TB |  |  |  |
| 9. | Maksimalni frame rate u 2D modu najmanje 900fps |  |  |  |
| 10. | Maksimalni frame rate u tkivnom dopleru najmanje 300fps |  |  |  |
| 11. | Modovi snimanja: B (2D) mod, Tissue harmonic Imaging, PW dopler, kolor dopler, CW dopler, tkivni dopler |  |  |  |
| 12. | Softver koji omogućava automatsku optimizaciju slike u toku snimanja, bez interakcije korisnika sa aparatom. Aparat sam podešava u toku rada gain i osvetljenost slike u lateralnom i aksijalnom pravcu (navesti naziv softvera) |  |  |  |
| 13. | Napredna tehnologija za redukciju šuma na slici u spektralnom dopleru (navesti naziv softvera) |  |  |  |
| 14. | Automatska optimizacija slike jednim pritiskom na dugme (navesti naziv softvera) |  |  |  |
| 15. | 2D stres eho |  |  |  |
| 16. | EKG priključak za EKG sa EKG pacijent kablom |  |  |  |
| 17. | Napredni softver koji omogućava kvantitativnu procenu globalnog i regionalnog pomeranja srčanog mišića i analizu mehanike pomeranja. Sistem prikazuje brzine pomeranja u više tačaka, strain i strain rate analizu kao i analizu dissinhronije (navesti naziv softvera) |  |  |  |
| 18. | Napredni softver za potpuno automatsko konturisanje i merenje (bazirano na tehnologiji prepoznavanja oblika ili odgovarajućoj, bez interakcije korisnika sa aparatom) leve ventrikule i atrijuma. Softver treba da omogući brzo i lako potpuno automatsko merenje EF, EDV i ESV za levi atrijum i ventrikulu (navesti naziv softvera) |  |  |  |
| 19. | Napredni softver za poluautomatska merenja u 2D, M i spektralnom dopleru modu rada, pritiskom na jedno dugme (navesti naziv softvera) |  |  |  |
| 20. | Sistem poseduje softver za rad sa 2D transezofagealnim sondom sa svim kalkulacijama, merenjima i neophodnim standardnim modovima rada |  |  |  |
| 21. | Sistem ima mogućnost nadogradnje sa 3D matričnom transtorakalnom sondom koja omogućava 3D akviziciju celog srca u realnom vremenu u toku jdnog otkucaja srca (bez tzv. stichinga) kao i poluautomatsko merenje PISA i EROA iz zapreminske slike, čime se precizno određuje stepen oštećenosti zaliska. Takođe sistem podržava rad sa 3D TEE sondom i 2D/3D intrakardijalnim kateterima AcuNav ili odgovarajuće |  |  |  |
| 22. | Arhiviranje snimaka u DICOM, AVI i JPG formatu ili odgovarajućim PC formatima na CD/DVD i USB |  |  |  |
| 23. | Kompletan DICOM paket: DICOM Store, DICOM print, DICOM paket za komunikaciju sa informacionim sistemima (PACS, HIS) (DICOM Query Retreive, DICOM Worklist, DICOM MPPS) |  |  |  |
| 24. | Najmanje 4 USB priključka |  |  |  |
| 25. | Uređaj mora da podržava rad sa sektorskim, konveksnim, lineranim, 2D/3D transezofagealnim, 3D transtorakalnim sondama i sondama sa dvodimenzionalnim rasporedom kristala (tzv. matričnim sondama), matrix, xmatrix, itd. Takođe sistem mora da podržava rad sa ultrazvučnim 2D/3D intrakardijalnim kateterima |  |  |  |
| 26. | 2D multifrekventna sektorska sonda frekvencijskog opsega 2-4 MHz ili šire, sa najmanje 110 elemenata i sa vidnim poljem od najmanje 90° |  |  |  |
| 27. | Sistem ima mogućnost nadogradnje sa matričnom 3D TEE sondom sa najmanje 2000 elemenata koja omogućava anatomki prikaz željenog preseka mitralnog zaliska pritiskom na jedno dugme |  |  |  |
| 28. | Crno/beli digitalni video printer |  |  |  |
| 29. | Grejač za gel integrisan na aparatu |  |  |  |
| 30. | „Pametni sistem rezervnog napajanja“ (smart) za autonomni rad sistema kada aparat nije uključen u struju (prihvataju se rešnja proizvodjača po tipu - baterija, UPS ili odgovarajuće) |  |  |  |

M.P.                 Potpis ovlašćenog lica ponuđača

____________________

Tehnička specifikacija za nabavku ultrazvučnih aparata

Partija 2 – Stacionarni radiološki UZ aparat

1. Opšte karakterisitike ultrazvučnog aparata:

- Stacionarni kolor dopler aparat premium klase

- Najveća dubina snimanja najmanje 30 cm

- Frekventni opseg sistema 1 – 18 MHz ili šire

- Integrisani flet panel monitor visoke rezolucije, veličine ekrana najmanje 21" sa integrisanom ručkom na monitoru za lakše pozicioniranje

- Sistem poseduje QWERTY tastaturu integrisanu na aparatu kao i tastaturu u okviru Touch screen ekrana koje omogućavaju unošenje teksta i programiranje sistema

- Integrisani Touch sreen dijagonale najmanje 12" na kontrolnom panelu

- Sistem treba da bude spreman za rad i snimanje nakon pokretanja iz "standby" moda za najviše 30 sekundi

- Podešavanje kontrolnog panela po visini i mogućnost rotacije, navesti opsege pomeranja

- Najmanje 3  aktivna porta za priključenje svih ponuđenih sondi. Konektori moraju biti izrađeni u tzv. pinless tehnologiji (priključivanje sondi sa konektorima bez pinova)

- Dinamički opseg sistema najmanje 180 dB

- Integrisani hard disk za čuvanje snimaka najmanje 2 TB

- Najveći broj linija u B modu najmanje 512

- Maksimalni frame rate u 2D modu najmanje 900fps

2. Modovi i tehnologije snimanja i obrade snimaka:

- Modovi snimanja: B (2D) mod, Tissue harmonic Imaging, PW dopler, kolor dopler, dupleks, tripleks mod

- Napredna tehnologija prostornog komponovanja slike iz više različitih pravaca (navesti naziv softvera)

- Trapezoidni imidžing na linearnim sondama- zakretanje slike levo/desno i trapezoidni imidžing  od najmanje 60° na linearnim sondama

- Sistem poseduje automatsku optimizaciju slike u zavisnosti od brzine protoka

- Veličina gejta kod pulsnog doplera najmanje u opsegu 1 – 30mm

- Sistem ima mogućnost rada THI simultano sa prostornim komponovanjem slike, automatskom optimizacijom slike u 2D i spektralnom dopleru i sa naprednom tehnologijom za redukciju šuma na slici

- Napredna tehnologija za redukciju šuma na slici (tzv. "Speckle reduction") (navesti naziv softvera)

- Automatska optimizacija slike jednim pritiskom na dugme u 2D i spektral dopler modu (navesti naziv softvera)

- Sistem poseduje mogućnost  HD zoom-a koja omogućava prikaz regiona od interesa sa više detalja, bez gubitka prostorne rezolucije. Opcija radi i u kolor dopler modu i sa opcijom prostornog komponovanja slike.

- Sistem poseduje softver za elastografiju u realnom vremenu koja računa i prikazuje relativnu stišljivost tkiva unutar izabranog regiona od interesa. Prikaz elastograma i slike u 2D modu. Softver treba da podržava rad sa svim ponuđenim sondama.

- Paketi merenja i kalkulacija u 2D i dopler modu za radiološke, kariološke, vaskularne preglede, ginekološko obstetricione preglede, preglede dojki i malih organa

- Softver za pregledavanje slika sa drugih modaliteta na ultrazvučnom aparatu. Sistem omogućava simultani prikaz slike npr. sa MR-a, CT-a ili mamografa zajedno sa ultrazvučnom slikom u cilju lakšeg poređenja organa i patologije koje su snimljene na drugim modalitetima, sa trenutnom ultrazvučnom slikom u realnom vremenu

- Sistem poseduje mogućnost nadogradnje potpuno automatskih merenja (bez interakcije korisnika i aparata) uobičajenih fetalnih struktura koje se zahtevaju za fetalnu biometriju i antropometriju (CRL, BPD, OFD, HC, AC, HL i FL)

3. Upravljanje slikama, skladištenje  i prenos snimaka i umrežavanje sistema:

- Integrisana baza podataka za arhiviranje slika i CINE zapisa sa merenjima i izveštajima.

- Arhiviranje snimaka u DICOM, AVI i JPG formatu ili ekvivalentnim PC formatima na CD/DVD i USB

- Kompletan DICOM paket: DICOM Store, DICOM print, DICOM paket za komunikaciju sa informacionim sistemima (PACS, HIS) (DICOM Query Retreive, DICOM Worklist, DICOM MPPS)

- Najmanje 4 USB priključka

4. Sonde:

- Uređaj mora da podržava rad sa sektorskim, konveksnim, linearnim, endokavitalnim, transezofagijalnim, 4D sondama i sondama sa dvodimenzionalnim rasporedom kristala (tzv. matričnim sondama), matrix, xmatrix, itd. - najmanje jedna ponuđena sonda mora biti matrična. Takođe sistem mora da podržava rad sa ultrazvučnim intrakardijalnim kateterima

- 2D konveksna multifrekventna sonda frekvencijskog opsega 1-4 MHz ili šire, sa najmanje 128 elemenata, sa ukupno najmanje 5 THI radnih učestanosti  i sa vidnim poljem od najmanje 70°

- 2D linearna multifrekventna sonda frekvencijskog opsega 5-9 MHz ili šire, sa najmanje 512 elemenata, širine niza kristala od najviše 4 cm, sa najvećim vidnim poljem od najmanje 10 cm i sa dubinom snimanja od najmanje 14 cm

- 2D linearna multifrekventna sonda frekvencijskog opsega 6-18 MHz ili šire, sa ukupno najmanje 5 THI radnih učestanosti, sa najmanje 512 elemenata, širine niza kristala od najmanje 5 cm, koja se koristi za snimanje dojki u visokoj rezoluciji

- Mogućnost nadogradnje sistema sa intrakardijalnim ehokardiografskim kateterom AcuNav ili ekvivalentnim sa najmanje 64 elementa frekventnog opsega od 4-10 MHz ili šire sa dubinom prikaza od najmanje 15cm. Mogućnost rada i biranje više radnih učestanosti u 2D, kolor dopler, CW i PW dopler modovima

5. Ostalo

- Crno/beli digitalni video printer

- Grejač za gel integrisan na aparatu

- „Pametni sistem rezervnog napajanja“ (smart) za autonomni rad sistema kada aparat nije uključen u struju (prihvataju se rešnja proizvodjača po tipu - baterija, UPS ili odgovarajuće)

NAPOMENA: Sve karakteristike se dokazuju originalnim brošurama ili originalnim prospektnim materijalom. Tehničke karakteristike koje nisu sadržane u priloženim brošurama/prospektima potrebno je dostaviti originalnu izjavu proizvođača ili inozastupnika za Evropu (sa originalnim pečatom i potpisom ovlašćenog lica) kojom se potvrđuje da ponuđeno dobro poseduje/ne poseduje traženu karakteristiku.

U slučaju da se ne dostavi brošura, prospektni materijal, odnosno izjava proizvođača – inozastupnika, na osnovu kojih se može izvršiti provera svih obaveznih tehničkih karakteristika, ponuda će biti odbijena kao neodgovarajuća.

Rok isporuke dobra je maksimalno 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

Mesto isporuke dobra je Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, Dr Vase Savića br. 5.

Ponuđač daje naručiocu punu garanciju za kvalitet isporučenog dobra. Ponuđač garantuje da će isporučeno dobro u potpunosti odgovarati tehničkim specifikacijama i tehničkim uslovima iz konkursne dokumentacije.

Ponuđač se obavezuje da dobro po kvalitetu odgovara važećim standardima Evropske unije i da prilikom isporuke poseduje propisanu dokumentaciju (prevod, saglasnosti i ostala neophodna dokumentacija), koja dokazuje pravo puštanja tog dobra u promet na domaćem tržištu, u skladu sa važećim propisima.

Ponuđač je u obavezi da dostavi uputstvo za upotrebu na engleskom i srpskom jeziku.

Ponuđač je u obavezi da održi obuku zaposlenim licima kod naručioca, koja će vršiti dijagnostiku na predmetnom dobru.

M.P.                         __________________________

Potpis ovlašćenog lica ponuđa

| Redni broj | O P I S (zahtevana specifikacija za P2 - Stacionarni radiološki UZ aparat) | Ponuđač upisuje DA/NE (u smislu poseduje ili ne) | Podaci za ponuđenu opremu sa nazivom modela na koji se odnosi (treba da se podudara sa modelom u Rešenju ALIMS-a) | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacionarni kolor dopler aparat premium klase |  |  |  |
| 2. | Najveća dubina snimanja najmanje 30 cm |  |  |  |
| 3. | Frekventni opseg sistema 1 – 18 MHz ili šire |  |  |  |
| 4. | Integrisani flet panel monitor visoke rezolucije, veličine ekrana najmanje 21" sa integrisanom ručkom na monitoru za lakše pozicioniranje |  |  |  |
| 5. | Sistem poseduje QWERTY tastaturu integrisanu na aparatu kao i tastaturu u okviru Touch screen ekrana koje omogućavaju unošenje teksta i programiranje sistema |  |  |  |
| 6. | Integrisani Touch sreen dijagonale najmanje 12" na kontrolnom panelu |  |  |  |
| 7. | Sistem treba da bude spreman za rad i snimanje nakon pokretanja iz "standby" moda za najviše 30 sekundi |  |  |  |
| 8. | Podešavanje kontrolnog panela po visini i mogućnost rotacije, navesti opsege pomeranja |  |  |  |
| 9. | Najmanje 3 aktivna porta za priključenje svih ponuđenih sondi. Konektori moraju biti izrađeni u tzv. pinless tehnologiji (priključivanje sondi sa konektorima bez pinova) |  |  |  |
| 10. | Dinamički opseg sistema najmanje 180 dB |  |  |  |
| 11. | Integrisani hard disk za čuvanje snimaka najmanje 2 TB |  |  |  |
| 12. | Najveći broj linija u B modu najmanje 512 |  |  |  |
| 13. | Maksimalni frame rate u 2D modu najmanje 900fps |  |  |  |
| 14. | Modovi snimanja: B (2D) mod, Tissue harmonic Imaging, PW dopler, kolor dopler, dupleks, tripleks mod |  |  |  |
| 15. | Napredna tehnologija prostornog komponovanja slike iz više različitih pravaca (navesti naziv softvera) |  |  |  |
| 16. | Trapezoidni imidžing na linearnim sondama- zakretanje slike levo/desno i trapezoidni imidžing od najmanje 60° na linearnim sondama |  |  |  |
| 17. | Sistem poseduje automatsku optimizaciju slike u zavisnosti od brzine protoka |  |  |  |
| 18. | Veličina gejta kod pulsnog doplera najmanje u opsegu 1 – 30mm |  |  |  |
| 19. | Sistem ima mogućnost rada THI simultano sa prostornim komponovanjem slike, automatskom optimizacijom slike u 2D i spektralnom dopleru i sa naprednom tehnologijom za redukciju šuma na slici |  |  |  |
| 20. | Napredna tehnologija za redukciju šuma na slici (tzv. "Speckle reduction") (navesti naziv softvera) |  |  |  |
| 21. | Automatska optimizacija slike jednim pritiskom na dugme u 2D i spektral dopler modu (navesti naziv softvera) |  |  |  |
| 22. | Sistem poseduje mogućnost HD zoom-a koja omogućava prikaz regiona od interesa sa više detalja, bez gubitka prostorne rezolucije. Opcija radi i u kolor dopler modu i sa opcijom prostornog komponovanja slike. |  |  |  |
| 23. | Sistem poseduje softver za elastografiju u realnom vremenu koja računa i prikazuje relativnu stišljivost tkiva unutar izabranog regiona od interesa. Prikaz elastograma i slike u 2D modu. Softver treba da podržava rad sa svim ponuđenim sondama. |  |  |  |
| 24. | Paketi merenja i kalkulacija u 2D i dopler modu za radiološke, kariološke, vaskularne preglede, ginekološko obstetricione preglede, preglede dojki i malih organa |  |  |  |
| 25. | Softver za pregledavanje slika sa drugih modaliteta na ultrazvučnom aparatu. Sistem omogućava simultani prikaz slike npr. sa MR-a, CT-a ili mamografa zajedno sa ultrazvučnom slikom u cilju lakšeg poređenja organa i patologije koje su snimljene na drugim modalitetima, sa trenutnom ultrazvučnom slikom u realnom vremenu |  |  |  |
| 26. | Sistem poseduje mogućnost nadogradnje potpuno automatskih merenja (bez interakcije korisnika i aparata) uobičajenih fetalnih struktura koje se zahtevaju za fetalnu biometriju i antropometriju (CRL, BPD, OFD, HC, AC, HL i FL) |  |  |  |
| 27. | Integrisana baza podataka za arhiviranje slika i CINE zapisa sa merenjima i izveštajima. |  |  |  |
| 28. | Arhiviranje snimaka u DICOM, AVI i JPG formatu ili ekvivalentnim PC formatima na CD/DVD i USB |  |  |  |
| 29. | Kompletan DICOM paket: DICOM Store, DICOM print, DICOM paket za komunikaciju sa informacionim sistemima (PACS, HIS) (DICOM Query Retreive, DICOM Worklist, DICOM MPPS) |  |  |  |
| 30. | Najmanje 4 USB priključka |  |  |  |
| 31. | Uređaj mora da podržava rad sa sektorskim, konveksnim, linearnim, endokavitalnim, transezofagijalnim, 4D sondama i sondama sa dvodimenzionalnim rasporedom kristala (tzv. matričnim sondama), matrix, xmatrix, itd. - najmanje jedna ponuđena sonda mora biti matrična. Takođe sistem mora da podržava rad sa ultrazvučnim intrakardijalnim kateterima |  |  |  |
| 32. | 2D konveksna multifrekventna sonda frekvencijskog opsega 1-4 MHz ili šire, sa najmanje 128 elemenata, sa ukupno najmanje 5 THI radnih učestanosti i sa vidnim poljem od najmanje 70° |  |  |  |
| 33. | 2D linearna multifrekventna sonda frekvencijskog opsega 5-9 MHz ili šire, sa najmanje 512 elemenata, širine niza kristala od najviše 4 cm, sa najvećim vidnim poljem od najmanje 10 cm i sa dubinom snimanja od najmanje 14 cm |  |  |  |
| 34. | 2D linearna multifrekventna sonda frekvencijskog opsega 6-18 MHz ili šire, sa ukupno najmanje 5 THI radnih učestanosti, sa najmanje 512 elemenata, širine niza kristala od najmanje 5 cm, koja se koristi za snimanje dojki u visokoj rezoluciji |  |  |  |
| 35. | Mogućnost nadogradnje sistema sa intrakardijalnim ehokardiografskim kateterom AcuNav ili ekvivalentnim sa najmanje 64 elementa frekventnog opsega od 4-10 MHz ili šire sa dubinom prikaza od najmanje 15cm. Mogućnost rada i biranje više radnih učestanosti u 2D, kolor dopler, CW i PW dopler modovima |  |  |  |
| 36. | Crno/beli digitalni video printer |  |  |  |
| 37. | Grejač za gel integrisan na aparatu |  |  |  |
| 38. | „Pametni sistem rezervnog napajanja“ (smart) za autonomni rad sistema kada aparat nije uključen u struju (prihvataju se rešnja proizvodjača po tipu - baterija, UPS ili odgovarajuće) |  |  |  |

M.P.                    Potpis ovlašćenog lica ponuđača

____________________

III  USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

OBAVEZNI USLOVI

U postupku predmetne javne nabavke ponuđač mora da dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće, definisane čl. 75. ZJN, a ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, dokazuje na način definisan u sledećoj tabeli, i to:

| R.br | OBAVEZNI USLOVI | NAČIN DOKAZIVANJA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN); | 1. Pravna lica: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog privrednog suda; Preduzetnici: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra 2. Pravna lica: 1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Napomena: Ukoliko uverenje Osnovnog suda ne obuhvata podatke iz kaznene evidencije za krivična dela koja su u nadležnosti redovnog krivičnog odeljenja Višeg suda, potrebno je pored uverenja Osnovnog suda dostaviti I UVERENJE VIŠEG SUDA na čijem području je sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojom se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivično delo primanja mita; 2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih. Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta). Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda. 3. Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda. 4. Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi potpisanu i overenu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, garantuje da je imalac prava intelektualne svojine kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (OBRAZAC 5) |
| 2. | Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN); |  |
| 3. | Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN); |  |
| 4. | Da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. ZJN). |  |
| 5. | Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke (čl. 75. st. 1. tač. 5) ZJN) DOZVOLA MINISTARSTVA ZDRAVLJA | DOZVOLA MINISTARSTVA ZDRAVLJA, koja mora biti važeća, u vidu neoverene kopije. |

DODATNI USLOVI

Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke mora ispuniti dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, definisane ovom konkursnom dokumentacijom, a ispunjenost dodatnih uslova ponuđač dokazuje na način definisan u narednoj tabeli, i to:

| R.br. | DODATNI USLOVI | NAČIN DOKAZIVANJA |
| --- | --- | --- |
| 1. | REŠENJE ZA STAVLJANJE U PROMET | Ponuđač dostavlja fotokopiju važećeg rešenja o stavljanju u promet za ponuđeno medicinsko sredstvo, izdato od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva R. Srbije Finansijski kapacitet, uslov pod rednim brojem 2. naveden u tabelarnom prikazu dodatnih uslova – Dokaz: Da ponuđač u periodu od šest meseci pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki nije bio nelikvidan (period od 02.10.2017. – 02.04.2018. godine), dokaz je potvrda Narodne banke Srbije da ponuđač u periodu od 02.10.2017. – 02.04.2018. godine, nije bio nelikvidan, s tim da ponuđač nije u obavezi da dostavlja ovaj dokaz ukoliko su podaci javno dostupni na internet stranici NBS) 3. Ponuđač dostavlja izvod iz APR-a i kopiju ovlašćenja-autorizacije koja je potpisana i overena od strane proizvođača, kao dokaz da je servis ovlašćen za sprovođenje servisnih aktivnosti na teritoriji R.Srbije za ponuđeno dobro. Ponuđač dostavlja fotokopiju važećeg sertifikata o obučenosti za minimum jednog (1) izvršioca posla-servisera, koji je overen od strane proizvođača ili proizvođačevog trening centra, za aparat koji je predmet javne nabavke. Ponuđač dostavlja (za svakog servisera) kopiju važećeg ugovora o radnom angažmanu ili kopiju prijave kod PIO. Za angažmana lica koja nemaju državljanstvo RS ponuđač je u obavezi da dostavi i radnu dozvolu lica koje angažuje, a sve u skladu sa zakonom o zapošljavanju stranih lica. |
|  | Da ponuđač poseduje dozvolu za stavljanje u promet predmeta javne nabavke (Rešenje za stavljanje u promet medicinskog sredstva) |  |
| 2. | FINANSIJSKI KAPACITET |  |
|  | Da ponuđač raspolaže dovoljnim finansijskim kapacitetom: Da je ponuđač u periodu od 6 (šest) meseci, pre dana objavljivanja Poziva za podnošenje ponuda, bio likvidan, tj. da nije imao ni jedan dan nelikvidnosti |  |
| 3. | POSLOVNI/KADROVSKI KAPACITET |  |
|  | Obavezan ovlašćen servis na teritoriji R. Srbije sa minimum 1 (jednim) obučenim serviserom koji je angažovan u skladu sa Zakonskim regulativama |  |

UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Ispunjenost obaveznog uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke iz čl. 75. st. 1. tač 5) ZJN, navedenog pod rednim brojem 5. u tabelarnom prikazu obaveznih uslova, ponuđač dokazuje dostavljanjem DOZVOLA MINISTARSTVA ZDRAVLJA, koja mora biti važeća, u vidu neoverene kopije.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 3) Zakona, a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za svakog člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 3), a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 4) Zakona, dužan je da dostavi ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova. Dodatne uslove grupa ponuđača ispunjava zajedno.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ponuđači koji su registrovani u Registru ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre ne dostavljaju dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75. st. 1. tač. 1) do 4) ZJN, shodno čl. 78. ZJN.

Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa, i to:

- Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave, jer je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre - www.apr.gov.rs)

- Da ponuđač u periodu od šest meseci pre objavljivanja poziva za  podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki nije bio nelikvidan -   potvrda Narodne banke Srbije, s tim da ponuđač nije u obavezi da dostavlja ovaj dokaz ukoliko su podaci javno dostupni na internet stranici Narodne banke Srbije - www.nbs.rs)

Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa i da navede koji su to dokazi.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

IV  KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA

1. Kriterijum za dodelu ugovora

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „Najniža ponuđena cena“.

2. Elementi kriterijuma, odnosno način, na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom

Ukoliko dva ili više  ponuđača  imaju istu najnižu ponuđenu cenu prednost će se dati onom ponuđaču koji je ponudio duži garantni period.

Ukoliko ni nakon primene gore navedenog rezervnog elementa kriterijuma nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će pismeno obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje imaju jednaku najnižu ponuđenu cenu, isti garantni rok i isti rok isporuke. Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.

V OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE

1) Obrazac ponude (Obrazac 1);

2) Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni (Obrazac 2);

3) Obrazac troškova pripreme ponude (Obrazac 3);

4) Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac 4);

5) Obrazac izjave o poštovanju propisa (Obrazac 5);

(OBRAZAC 1)

OBRAZAC PONUDE

Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku otvoreni postupak – Nabavka ultrazvučnih aparata, JN broj 13/2018

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

| Naziv ponuđača: |  |
| --- | --- |
| Adresa ponuđača: |  |
| Matični broj ponuđača: |  |
| Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): |  |
| Ime osobe za kontakt: |  |
| Elektronska adresa ponuđača (e-mail): |  |
| Telefon: |  |
| Telefaks: |  |
| Broj računa ponuđača i naziv banke: |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |

2) PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOĐAČEM

V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

3) PODACI O PODIZVOĐAČU

| 1) | Naziv podizvođača: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
| 2) | Naziv podizvođača: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

4) PODACI O UČESNIKU  U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

| 1) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 2) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 3) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5) OPIS PREDMETA NABAVKE – Nabavka ultrazvučnih aparata

Part.br. ____  - _________________________________________

| Ukupna cena bez PDV-a |  |
| --- | --- |
| Ukupna cena sa PDV-om |  |
| Rok i način plaćanja |  |
| Rok važenja ponude (ne kraći od 60 dana) |  |
| Rok isporuke (ne kraći od 15 dana i ne duži od 30 dana) |  |
| Garantni period (ne kraće od 24 meseca) |  |
| Odziv na prijavu kvara u garantnom periodu ne duži od 24h sa realizacijom servisa ne duže od 15 dana. | DA NE zaokružiti |
| Garancija na obezbeđivanje rezervnih delova ne kraća od 7 godina. | DA NE zaokružiti |
| Mesto i način isporuke |  |

Datum 					              Ponuđač

M. P.

_____________________________			________________________________

Napomene:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, ponuđači će popunjavati obrazac ponude za svaku partiju posebno.

Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, ponuđači će popunjavati ovaj obrazac za svaku partiju posebno.

(OBRAZAC 2)

OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

| R br | OPIS | Model | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač – Podaci o ponuđenom dobru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stacionarni kardiološki UZ aparat |  | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Partija 1 - Stacionarni kardiološki UZ aparat

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

Partija 2 – Stacionarni radiološki UZ aparat

| R br | OPIS | Model | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač – Podaci o ponuđenom dobru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stacionarni radiološki UZ aparat |  | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

(OBRAZAC 3)

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. ZJN, ponuđač ____________________ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE |  |

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

(OBRAZAC 4)

OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. ZJN, ________________________________________,

(Naziv ponuđača)

daje:

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke – Nabavka ultrazvučnih aparata, br. 13/2018, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu ZJN kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2) ZJN.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

(OBRAZAC  5)

OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ

ČL. 75. ST. 2. ZAKONA

U vezi člana 75. stav 2. Zakona, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU O POŠTOVANJU PROPISA

Ponuđač _____________________________________ u postupku javne nabavke dobara, JN br. 13/2018 – Nabavka ultrazvučnih aparata, poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

NAPOMENA:

Izjavu o poštovanju propisa moraju da potpišu i overe pečatom svi ponuđači. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, ova izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

VI  MODEL UGOVORA

|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, zaključen dana: ____________

Del. broj:

UGOVOR    O   JAVNOJ   NABAVCI   BROJ:

JN 132018 – Nabavka ultrazvučnih aparata

Partija br. ___ - ________________________

Zaključen između:

Naručioca Opšta bolnica Đorđe Joanović

sa sedištem u Zrenjaninu, ulica Dr Vase Savića br. 5

PIB: 105539565,  Matični broj: 08887535

Broj računa: 840-17661-10, Naziv banke: Uprave za javna plaćanja,

Telefon: 023/536-930,  Telefaks: 023/564-104

koga zastupa  dr Ivana Tešić

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

______________________________ sa sedištem u ___________, ulica ______________________________

PIB:                          Matični broj:

Broj računa:

Telefon:

Mail:

koga zastupa _____________________

(u daljem tekstu: Dobavljač)

Član 1.

Ovim ugovorom uređuju se prava i obaveze u vezi javne nabavke JN 13/2018 dobro:  NABAVKA ULTRAZVUČNIH APARATA, partija ____ - ___________________________, specificirana u ponudi broj _________ od __________ godine, koja čini sastavni deo ovog ugovora i koja u potpunosti odgovara tehničkim specifikacijama iz konkursne dokumentacije. Ugovor je dodeljen ponuđaču u otvorenom postupku, na osnovu poziva za podnošenje ponuda, objavljenog na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

Član 2.

Ugovorena vrednost dobra za partiju broj ____ iznosi ____________ din. bez PDV-a, odnosno _______________din sa PDV-om.

Vrednost navedena u stavu 1 ovog člana podrazumeva F-co magacin naručioca sa svim troškovima.

Član 3.

Plaćanje dobra koje je predmet ove javne nabavke izvršiće se:

U roku od 90 dana, celokupan iznos, od dana isporuke (istovara i kvantitativno i kvalitativno usaglašenog prijema dobra koje je predmet ove javne nabavke, kao i potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu, uz obavezu Dobavljača da dostavi račun u dva primerka) i puštanja u rad (provera funkcionalnosti). Dobavljač je u obavezi da održi obuku za rad na aparatu u prostorijama Naručioca.

Plaćanje se vrši uplatom na račun Dobavljača, nakon što Dobavljač dostavi sredstva finansijskog obezbeđenja, menicu za dobro izvršenje posla i bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku.

Član 4.

Cena ugovorenog dobra je nepromenljiva za vreme važenja ovog ugovora i neće podlegati promenama ni iz kakavih razloga.

Član 5.

Ponuđač je obavezan da prilikom zaključenja ugovora dostavi menicu za dobro izvršenje posla sa odgovarajućim meničnim ovlašćenjem i kopijom kartona deponovanih potpisa, u visini od 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a.

Ponuđač je obavezan da prilikom isporuke i puštanja u rad ugovorenog dobra dostavi bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv, u visini od 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a.

Član 6.

Ponuđač će isporuku dobra iz člana 1. izvršiti u prostorijama sedišta Naručioca u roku od ______ kalendarskih dana, od dana potpisivanja ugovora (ne kraće od 15 kalendarskih dana i ne duže od 30 kalendarskih dana).

Produženje roka isporuke tolerisaće se samo u slučaju više sile. O datumu nastupanja, trajanja i prestanka više sile, Ponuđač mora obavestiti Naručioca pismenim putem, bez odlaganja.

Član 7.

Ugovorne strane se mogu privremeno ili trajno osloboditi ispunjenja ugovorenih obaveza ili tražiti raskid Ugovora u slučaju nastanka više sile.

Viša sila su takvi pravni ili faktički događaji koje ugovorne strane nisu uzrokovale svojim ponašanjem, niti su mogle sprečiti njihov nastanak.

Ugovorna strana koja je zbog više sile privremeno ili trajno sprečena da ispunjava ugovorne obaveze dužna je da o tome, bez odlaganja, pismeno obavesti drugu ugovornu stranu, sa predlogom za prevazilaženje nastale situacije.

Druga ugovorna strana može da se upusti u iznalaženje rešenja situacije zbog nastanka više sile ili da jednostrano raskine ugovor

Član 8.

Dobavljač daje naručiocu punu garanciju za kvalitet isporučenog dobra. Dobavljač garantuje da će isporučeno dobro u potpunosti odgovarati tehničkim specifikacijama i tehničkim uslovima iz konkursne dokumentacije, kao i da je ponuđeno dobro novo i nekorišćeno.

Dobavljač se obavezuje da dobro po kvalitetu odgovara važećim standardima Evropske unije i da bude prilikom isporuke poseduje propisanu dokumentaciju (prevod, saglasnosti i ostala neophodna dokumentacija), koja dokazuje pravo puštanja tog dobra u promet na domaćem tržištu, u skladu sa važećim propisima.

Naručilac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučenog dobra u bilo koje vreme i bez prethodne najave na mestu prijema, tokom ili posle isporuke, sa pravom da zatraži mišljenje nezavisne i specijalizovane institucije.

U slučaju kada nezavisna specijalizovana institucija utvrdi odstupanje od ugovorenog kvaliteta dobra, troškovi analize padaju na teret  ponuđača.

Kvanitativni prijem ugovorenog dobra vrši se prilikom prijema robe u prisustvu ovlašćenih predstavnika ponuđača i naručioca. Dobavljač je dužan da dobro koje je predmet ovog Ugovora isporuči u pakovanju koje odgovara vrsti robe koja se isporučuje. Pakovanje treba da štiti robu od svakog oštećenja ili korozije tokom prevoza i treba da bude pogodno za pretovar u tranzitu. Pakovanje mora štititi robu u slučaju korišćenja dizalice ili viljuškara.

Svi vidljivi nedostaci moraju biti konstatovani prilikom isporuke, zapisnikom koji će potpisati ovlašćeni prisutni predstavnici ugovornih strana. Eventualne reklamacije od strane naručioca moraju biti sačinjene u pisanoj formi i dostavljene Dobavljaču u roku od 24 časa.

Ako se zapisnički utvrdi da dobro koje je Dobavljač isporučio naručiocu ima nedostatke i skrivene mane, Dobavljač mora iste otkloniti u roku od 8 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

Dobavljač odgovara za svaku štetu na robi koja nastane usled njenog neadekvatnog pakovanja i/ili transporta.

Član 9.

Potpisivanjem zapisnika o primopredaji od strane obe ugovorne strane, smatra se da je izvršena isporuka predmeta javne nabavke, koja je u svemu kvantitativno i kvalitativno usaglašena.

Dobavljač je dužan da pre stavljanja opreme u funkciju dostavi:
      - Korisničko uputstvo za rad, u papirnoj i elektronskoj formi na engleskom i srpskom jeziku u dva primerka;

- Servisno uputstvo u papirnoj i elektronskoj formi, na engleskom i srpskom jeziku.

Član 10.

Ukoliko dobavljač ne izvrši isporuku dobara u skladu sa ovim Ugovorom ili ne izvrši zamenu u slučaju da se konstatuje kvalitativna ili kvantitativna neusaglašenost, Naručilac ima pravo da do raskida ugovora, aktivira sredstva obezbeđenja i naknade štete.

Dobavljač odgovara za sve eventualne skrivene nedostatke dobra koja je isporučeno i dužan je da nadoknadi štetu koja nastane kao posledica skrivenog nedostatka.

Član 11.

Garantni rok koji se računa od momenta stavljanja dobra u funkciju i puštanja u rad (potpisivanja zapisnika o kvantitativno i kvalitativno usaglašenom prijemu), iznosi ___________ (minimum 24 meseca).

Član 12.

U garantnom roku Dobavljač, odnosno njegova servisna služba, je dužna da se najkasnije u roku od 24 časa odazove na poziv Naručioca za prijavu kvara, upućen putem elektronske pošte na e-mail adresu Dobavljača ___________________________________ bez obzira na potvrdu prijema elektronske pošte. Rok od 24 časa je rok u kome je serviser dužan da detektuje kvar i isti otkloni. Ukoliko složenost problema zahteva duži rok od navedenog, isti se može produžiti najviše do 15 dana, od momenta prijave kvara od strane Naručioca.

Dobavljač je u obavezi da najmanje ____ (ne kraće od 7) godina nakon isteka garantnog roka, obezbedi servisnu i tehničku podršku za isporučeno dobro (mogućnost urednog servisiranja i mogućnost nabavke rezervnih delova od strane naručioca) koje je predmet ove javne nabavke.

Član 13.

Dobavljač se obavezuje da obezbedi i organizuje obuku zaposlenih za pravilan i bezbedan rad i rukovanje dobrom koje je predmet ovog Ugovora, u prostorijama Naručioca.

Član 14.

Ugovor stupa na snagu i smatra se zaključenim kada ga potpišu obe ugovorne strane i nakon dostavljanja sredstava finansijskog obezbeđenja iz člana 5. ovog Ugovora, osim bankarske garancije za otklanjanje grešaka u garantnom roku, koje se predaje u trenutku primopredaje predmeta javne nabavke.

Ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovorenih obaveza druge ugovorne strane može zahtevati raskid ugovora, ukoliko su ispunjeni sledeći  uslovi: da je prethodno, u pismenoj formi obavestila drugu ugovornu stranu o elementima realizacije ugovora za koje smatra da su neusaglašeni i da predstavljaju osnov za raskid ugovora; da je drugoj ugovornoj strani ostavila primereni rok za otklanjanje neusaglašenosti; da druga ugovorna strana nije otklonila neusaglašenosti ili ih nije otklonila na zadovoljavajući način; i da je ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovorenih obaveza druge ugovorne strane svoje ugovorene obaveze u potpunosti i blagovremeno izvršila.

Raskid ugovora se zahteva pismenim putem, sa raskidnim rokom od 15 (petnaest) dana.

U slučaju raskida ugovora, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 15.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi važeći propisi koji regulišu ovu materiju.

Sva sporna pitanja do kojih može doći u primeni ovog Ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumno, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan je sud u Zrenjaninu.

Član 16.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva).

Za Dobavljača					                     Za naručioca

direktor Opšte bolnice Zrenjanin

_______________________			                   ___________________________

NAPOMENA: Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, ponuđači će popunjavati ovaj obrazac za svaku partiju posebno.

Ugovor će pre potpisivanja biti sadržinski prilagođen prema tome da li dobavljači podnose zajedničku ponudu, ponudu sa podizvođačem, prema broju dobavljača i slično.

VII UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, odsek javnih nabavki,  23000 Zrenjanin, Dr Vase Savića br.5, sa naznakom:

,,Ponuda za javnu nabavku dobra - NABAVKA ULTRAZVUČNIH APARATA, part. br. ____ - _______________________________________ JN br.  13/2018 - NE OTVARATI”.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca, u prostorije Javnih nabavki, do 04.05.2018. (PETAK) do 11 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom. Neblagovremenu ponudu naručilac će po okončanju postupka otvaranja vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

Ponuda mora da sadrži overen i potpisan:

- Obrazac ponude (Obrazac 1);

- Obrazac strukture ponuđene cene    (Obrazac 2);

- Obrazac troškova pripreme ponude   (Obrazac 3);

- Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi  (Obrazac 4);

- Obrazac izjave o poštovanju propisa  (Obrazac 5);

- Model ugovora;

- Minimalna tehnička specifikacija;

- Tehnička dokumentacija i planovi;

3. PARTIJE

Predmet javne nabavke je oblikovan u 2 partije.

- Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju.

- Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na određene partije.

- U slučaju da ponuđač podnese ponudu za dve ili više partija, ona mora biti podneta tako da se može ocenjivati za svaku partiju posebno.

Dokazi iz čl. 75. i 76. ZJN, u slučaju da ponuđač podnese ponudu za dve ili više partija, ne moraju biti dostavljeni za svaku partiju posebno, odnosno mogu biti dostavljeni u jednom primerku za sve partije.

4.  PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Opšta bonica „Đorđe Joanović“, Odsek javnih nabavki, 23000 Zrenjanin, Dr Vase Savića br. 5,  sa naznakom:

„Izmena / Dopuna / Opoziv / Izmena i dopuna ponude – Nabavka ultrazvučnih aparata JN 13/2018 Partija br.    –                                          „NE OTVARATI”

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude (Obrazac 1 u poglavlju VI), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (Obrazac 1 u poglavlju VI) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac 3. u poglavlju VI).

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

8. ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) i 2) ZJN i to podatke o:

- članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,

- opisu poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac 4. u poglavlju VI).

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST PONUDE

9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.

Rok plaćanja je 90 dana, celokupan iznos, od dana isporuke (istovara i kvantitativno i kvalitativno usaglašenog prijema dobara koja su predmet ove javne nabavke, kao i potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu, uz obavezu Ponuđača da dostavi račun u dva primerka) i puštanja u rad (provera funkcionalnosti i obuka zaposlenih koja se sprovodi u prostorijama Naručioca, na osnovu dokumenta koji ispostavlja ponuđač, a kojim je potvrđena isporuka dobara.

Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

9.2. Zahtevi u pogledu garantnog roka

Garancija – ne može biti kraća od 24 meseca od dana isporuke dobra, uz obavezu ponuđača da dostavi garantni list uz isporučeno dobro.

9.3. Zahtev u pogledu roka isporuke dobara

Rok isporuke dobara ne može biti duži od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

Mesto isporuke – na adresu naručioca:

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin, Dr Vase Savića br. 5

9.4. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, a koja uključuje i ugradnju isporučene opreme, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

U cenu je uračunata cena predmeta javne nabavke.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. ZJN.

Ako ponuđena cena uključuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima.

11. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA FINANSIJSKOG I SPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi:

Sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je 30 dana od dana otvaranja ponuda. Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude treba da traje najmanje koliko i važenje ponude.

Naručilac će unovčiti menicu datu uz ponudu ukoliko: ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu; ponuđač kome je dodeljen ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci; ponuđač kome je dodeljen ugovor ne podnese sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Naručilac će vratiti menice ponuđačima sa kojima nije zaključen ugovor, odmah po zaključenju ugovora sa izabranim ponuđačem.

Ukoliko ponuđač ne dostavi menicu ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

Izabrani ponuđač je dužan da dostavi:

Blanko spostvenu menicu za dobro izvrenje posla - Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku zaključenja ugovora, preda naručiocu blanko sopstvenu menicu za dobro izvršenje posla, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Blanko sopstvena menica za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Sredstvo obezbeđenja traje najmanje onoliko koliko traje rok za ispunjenje obaveze ponuđača koja je predmet obezbeđenja. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost blanko menice za dobro izvršenje posla mora da se produži. Naručilac će unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku Izabrani ponuđač se obavezuje da u tenutku primopredaje predmeta javne nabavke preda naručiocu bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku se izdaje u visini 10% od ukupne vrednosti ugovora, bez PDV-a. Naručilac će unovčiti bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da izabrani ponuđač ne izvrši obavezu otklanjanja kvara koji bi mogao da umanji mogućnost korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku. Sredstvo obezbeđenja traje najmanje onoliko koliko traje rok za ispunjenje obaveze ponuđača koja je predmet obezbeđenja.

12. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE

Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

Ponuđač je u obavezi da sa naručiocem zaključi Sporazum o poverljivosti, u cilju zaštite podataka predmetne javne nabavke.

Podaci koji se tiču provera, objašnjenja, mišljenja i poređenja ponuda, kao i preporuke u vezi sa dodelom ugovora neće se saopštavati ponuđačima ni licima koja zvanično nisu uključena u postupak, dok se ne objavi ime izabranog ponuđača. Ukoliko učesnik u postupku na bilo koji način pokuša da utiče na komisiju u toku izbora najpovoljnije ponude, njegova ponuda biće automatski odbijena.

Sporazum o poverljivosti sa partnerima Opšta bolnica “Đorđe Joanović” Zrenjanin kao akreditovana ustanova potpisuje iz razloga što poseduje standard ISO 27001, a koji se odnosi na zaštitu informacija.

S obzirom na to da u međusobnoj saradnji sa dobavljačima dolazi do razmene većeg broja poverljivih informacija koje nisu dostupne svim licima, a kako bi nesmetano nastavili saradnju i kako bismo ispunili zahteve standarda ISO 27001, u obavezi smo da potpišemo gore navedeni Sporazum sa dobavljačima.

13. NAČIN PREUZIMANJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I PLANOVA, ODNOSNO POJEDINIH NJENIH DELOVA

Ako tehničku dokumentaciju i planove, odnosno pojedine njene delove, zbog obima i tehničkih razloga nije moguće objaviti, naručilac će u skladu sa čl. 9. st. 1. tač. 13) Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, naručilac će, na zahtev potencijalnog ponuđača, dostaviti traženu dokumentaciju pute e-mail-a, telefaksom ili poštom.

14. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku putem pošte na adresu Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, odsek javnih nabavki, 23000 Zrenjanin, Dr Vase Savića br. 5, e-mail adresu nabavke.bolnicazr@gmail.com, fax br. 023/534-712 tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Radno vreme naručioca je od 07-15h od ponedeljka do petka. Sve dodatne informacije ili pojašnjenja, koja budu prispela na e-mail adresu naručioca, nakon navedenog radnog vremena, smatraće se da su stigla prvog, narednog radnog dana.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br.  13/2018”.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 (osam) ili maje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. ZJN,  i to:

- putem elektronske pošte ili pošte, kao i objavljivanjem od strane naručioca na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici;

- ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna da to i učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

15. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. ZJN).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

16. KORIŠĆENJE PATENATA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

17. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA SA DETALJNIM UPUTSTVOM O SADRŽINI POTPUNOG ZAHTEVA

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, koji ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja naručiocu neposredno, elektronskom poštom na e-mail adresu nabavke.bolnicazr@gmail.com, faksom na broj 023/534-712 ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko ZJN nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa čl. 63. st. 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

- naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;

- naziv i adresu naručioca;

- podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;

- povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;

- činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;

- potvrdu o uplati takse iz člana 156. ZJN;

- potpis podnosioca.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, je:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;

(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga.

* Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveri činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.

(3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši – 120.000,00 dinara;

(4) broj računa: 840-30678845-06;

(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(7) svrha: ZZP; Opšta bolnica „Đorđe Joanović“; javna nabavka broj JN 13/2018;

(8) korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke, ili

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, ili

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioce zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), ili

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioce zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa ZJN i drugim propisom.

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.