|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 27.10.2015. god.

Del. broj:  13-1686

O B A V E Š T E N J E

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u otvorenom postupku JN 19/2015 – Nabavka ultrazvučnog kolor-dopler aparata obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije.

Izmena konkursne dokumentacije se odnosi na sledeće:

U poglavlju III - Minimalna tehnička specifikacija za Ultrazvučni aparat sa kolor-doplerom, na strani 5:

Zahteva se:   2D višefrekfentna linearna sonda, opsega radnih frekvencija od 6,0-17,0 MHz ili šireg, sa

minimalno 192 elementa za vaskularne preglede i preglede mekih tkiva ili sonda sa

manjim brojem elemenata uz obavezno prilaganje dokumenta kojim ponuđač potvrđuje-

dokazuje da primenjena tehnika izrade sonde sa manjim brojem elemenata, zadovoljava i

ispunjava karakteristike i specifikacije traženih sondi sa većim brojem elemenata za

vaskularne preglede i preglede mekih tkiva.(Adult)

Traženi zahtev se menja i glasi: 2D višefrekfentna linearna sonda, opsega radnih frekvencija od 6,0-

18,0 MHz ili šireg, sa minimalno 192 elementa za vaskularne preglede i preglede mekih

tkiva ili sonda sa manjim brojem elemenata uz obavezno prilaganje dokumenta kojim

ponuđač potvrđuje-dokazuje da primenjena tehnika izrade sonde sa manjim brojem

elemenata, zadovoljava i ispunjava karakteristike i specifikacije traženih sondi sa većim

brojem elemenata za vaskularne preglede i preglede mekih tkiva.(Adult)

Zahteva se: Maksimalna dubina prikazane slike minimalno 36 cm

Traženi zahtev se menja i glasi: Maksimalna dubina prikazane slike minimalno 30 cm

Zahteva se: Sistem podržava: TEE sonde, mikrokonveksne sonde, intraoperativne sonde, linearne

sonde, konveksne sonde, laparaskopske sonde, sektorske sonde, 4D sonde,

transvaginalne sonde, transrektalne sonde, Bi-plane sonde.

Traženi zahtev se menja i glasi: Sistem podržava: TEE sonde, mikrokonveksne sonde,

intraoperativne sonde, linearne sonde, konveksne sonde, sektorske sonde, 4D sonde,

transvaginalne sonde, transrektalne sonde, Bi-plane sonde.

Zahteva se: 2D višefrekfentna konveksna sonda, opsega radnih frekvencija od 2,0-8,0 MHz ili šireg, sa

minimalno 192 elementa za abdominalne preglede ili sonda sa manjim brojem elemenata

uz obavezno prilaganje dokumenta kojim ponuđač potvrđuje-dokazuje da primenjena

tehnika izrade sonde sa manjim brojem elemenata, zadovoljava i ispunjava karakteristike i

specifikacije traženih sondi sa većim brojem elemenata za abdominalni pregled.(Adult)

Traženi zahtev se menja i glasi: 2D višefrekfentna konveksna sonda, opsega radnih frekvencija od

2,0-6,0 MHz ili šireg, sa minimalno 192 elementa za abdominalne preglede ili sonda sa

manjim brojem elemenata uz obavezno prilaganje dokumenta kojim ponuđač potvrđuje-

dokazuje da primenjena tehnika izrade sonde sa manjim brojem elemenata, zadovoljava i

ispunjava karakteristike i specifikacije traženih sondi sa većim brojem elemenata za

abdominalni pregled.(Adult)

Komisija za JN 19/2015